### 第四章 技术规格、参数与要求

第一节 货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 是否接受进口设备 | 数量 （项） | 交货时间 | 交货地点 | 最高限价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙县第二人民医院整体搬迁项目手术室专项设施设备采购及安装项目 | 否 | 1 | 以甲方通知进场日算起，100日历天内 | 甲方指定地点 | 10048157.42 |

第二节 技术参数要求

一、项目概况

- 项目名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目手术室专项设施设备采购及安装项目

- 甲方：长沙县第二人民医院

- 项目地点：本项目建设用地位于长沙市长沙县，北邻福中路，西接东六线，南邻秋江路，东侧为双馨路。

4.项目内容：洁净手术部位于新建大楼五层，设计面积约为1357.4平方米，包括洁净手术室9间，其中I级手术室1间（含1间防辐射手术室）、II级手术室2间（含1间防辐射手术室），III级手术室6间（含1间防辐射手术室，1间正负压切换手术室），及相应的辅助用房，苏醒室设置6张床位。

二、项目范围（本项目中所指专项单位为本项目乙方；总包单位为甲方已招标的土建施工单位）

此次项目包含专项科室装饰装修、电气(不含智能化专业)、通风空调、给排水专业。

1)以设计范围线为界，范围线内的天、地（含地面找平）、墙面及门窗装饰装修工程在实施范围内；

2)分界线上的普通门、特殊要求的门窗如电动门、感应门、钢质门等；

3)基本装备:手术灯、床、塔在此范围内；

4)电气工程：甲供电箱至特装单位电箱之间的连接电缆此次范围内；

5)麻醉复苏室内的医用隔帘，输液吊轨；

6）不可移动的家具（具体见清单内容）。

不包括下列部分:

1)阴影区域；

2)消防相关内容:消防喷淋管道，消防排烟、消防栓、消防报警，烟感、疏散指示、应急灯、防火卷帘、档烟垂壁、防火门窗等；

3)土建相关内容: 分界线上的墙体（含外墙幕墙门、窗）、防火门以及墙体外一侧装饰装修和内部大楼上下贯通的排风、水井砌体及防火门；屋顶空调设备的混凝土基础均不在此次范围内；

4)设备相关内容:各科室检查治疗仪器、放射科配套设备……

5)家具部分:办公家具部分:办公桌椅、更衣柜、换鞋凳等可移动家具等均不在此次范围内；

6) 医气工程、弱电工程；

8)其它内容:软装:外窗帘及其导轨、装饰画、标示标牌系统等均不在此次范围内。

9)土建部分边界:

1#栋综合楼区域：

1、五层：

手术部以阴影区域--非阴影区域的墙体为分界线（红色虚线），分界线（红色虚线）上的墙体（含外墙幕墙门、窗如LC6426、FC乙2426、示教室防火窗FC1515）、防火门如（空调水井、气体、空调井防火门等)及墙体外侧上装饰装修和阴影区域的内部大楼上下贯通的排风井（2个、含防火门）由青竹湖施工；阴影区域--非阴影区域分界线上有特殊要求的门窗（电动门、感应门、医用门等）均由专项单位施工，具体范围详见下图红色虚线内的阴影部分。手术室地面找平由专项单位施工。

2、六层裙楼屋面净化机房由土建单位施工。

10)机电部分边界:

5.1#综合楼裙楼五层手术部

强电：低压配电柜到该区域内配电箱（编号：5ALBG(25KW)、5ATGG2(20KW)、6ATSS(120KW)、5ATJH1（100KW）不包括配电箱)的电源引入由青竹湖建设施工；该区域内配电箱（5ALBG(25KW)、5ATGG2(20KW)、6ATSS(120KW)、5ATJH1（100KW）需要深化并列入专项工程招采）至末端用电设备由专项单位施工。

手术室施工范围不包含消防，手术室范围内的应急疏散照明等消防由消防施工单位施工。

给排水：排水主干管以及按照特殊科室要求留梯口、冷热水主管留梯口带阀门（以交界面阀门为界）由青竹湖建设施工，阀后管道及末端由专项单位施

工。

暖通：该区域内的新风、空调系统均由专项单位施工。

医气：手术室施工范围仅包含手术室内部装备中9个医气终端箱，不包含手术室范围内的所有医气管道和预麻/复苏室的6个床位设备带的施工，医气管道和设备带计入医用气体施工单位范围。联系医用气体专项设计已确认

7.1#综合楼裙楼六层净化机房

强电：低压配电柜到该区域内配电箱（编号：6ATJH(300KW)、QFAPKT1(200KW)、QFAPKT2(150KW)不包括配电箱)的电源引入由青竹湖建设施工；该区域内配电箱6ATJH(300KW)、QFAPKT1(200KW)、QFAPKT2(150KW)需要深化并列入专项工程招采）至末端用电设备由专项单位施工。

QFAPKT2（屋顶空调配电箱2）使用单位为：中心供应空调配电箱、变电所多联机、影像科多联机，与手术室并无关联，此电箱位于屋顶净化机房东南角，连接桥架200*150；此电箱计入中心供应室。消毒供应室专项设计已确认。

5ATJH1（屋顶净化空调配电箱）使用单位为：口腔科多联机、病案科多联机、UPS及配电间、DSA多联机、DSA设备间多联机、血透室多联机、检验科多联机，此电箱位置在北面的裙楼屋顶，与手术室并无关联，计入血透中心。联系血透专项设计已确认。

机房内照明、插座由总包施工。

机房内的应急疏散照明等消防由消防施工单位施工。

给排水：净化机房内冷水主管内留梯口带水表及阀门(以交界面阀门为界)，由青竹湖建设施工，阀后管道及末端由甲指分包专业单位施工。

暖通：该区域内的新风、空调系统均由专项单位施工。

- 设计依据

- 综合医院建筑设计标准（2024年版）》GB 51039-2014；

- 《建筑设计防火规范（2018版）》GB 50016-2014；

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013；

- 《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013；

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》G B50736-2012；

- 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010；

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016；

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002；

- 《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011；

- 《空气过滤器》GB/T 14295-2019；

- 《高效空气过滤器》GB/T 13554-2020 ；

- 《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012；

- 《建筑照明设计标准》 GB/T 50034-2024 ；

- 《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010；

- 《供配电系统设计规范》GB 50052－2009；

- 《低压配电设计规范》GB 50054－2011；

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》DL/T 5891-2024；

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014；

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；

- 《智能建筑设计标准》GB 50314-2015；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184—2011；

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011。

- 其它与本项目相关的技术规范。

- 如遇法律法规、标准等对同一问题的处理出现歧义或不一致时，一律就高不就低。招标文件中所涉及的各项国家标准、行业标准等均以最新标准为准。

四、主要设备技术参数：

1.洁净组合式空调机组

1.1.空调制造商通过依据 GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求，箱板燃烧性能B1级。

1.2.▲空调制造商生产的洁净空气调节机组依据《消毒技术规范》（2002版）进行空气消毒效果鉴定试验，对白色葡萄球菌的除菌率99.99%。对肺炎克雷伯氏菌的除菌率99.99%。对空气自然菌的消亡率97.68%检测试验报告。

1.3.▲空调制造商生产的洁净空气调节机组具有抗病毒性能，依据T/GDAR 0001-2020空气调节器除病毒、除油性能要求及试验方法，对甲型流感病毒（H1N1）去除率99.99%。

1.4.表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率，逐个盘管进行2.8MPa检漏试验，最大工作压力可达2.5MPa。空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ1.0mm。凝结水盘底部需带厚度25mm的聚氨酯发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃、相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。

1.5.空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。过滤器的安装密封槽在+400pa压力下形成的旁通泄漏风量0.12%，在-400pa压力下形成的旁通泄漏风量0.14%。

1.6.采用电极式加湿器，湿度控制精度±10%内。加湿器满足蒸汽输出量在0-100%间线性可调。加湿器须能接收0～10V、2～10V、0～20mA、4～20mA等不同的控制或传感信号。加湿器的蒸汽输送管及蒸汽分布管均采用304不锈钢材质，并要有冷凝水排放措施。加湿器有电气安全保护及防溢水功能，机电一体化。

1.7.机组内配备辅助电加热。 电加热器采用PTC陶瓷发热元件，电加热的散热片选用机械压紧式，不采用胶黏式，运行时不产生异味。

1.8.机组卫生工艺，空调机组结构密封满足医用空调机组的卫生要求，每台机组均在过滤器、积水盘等易滋生细菌的功能段设置紫外线杀菌灯，光照杀菌。

2.风冷冷热水机组

2.1.冷媒采用R410A环保型冷媒。

2.2.铝合金或冷轧板喷塑表面经阳极氧化处理。

2.3.压缩机采用先进的蜗盘密封技术。

2.4.多压机多回路阶梯能量调节技术，根据负荷状况进行有级或无级调节，使机组制冷制热量实现所需相匹配。

2.5.控制器采用电脑控制器、中文显示；能实现机组启停程序 管理、定时控制、水泵管理、全功能故障报警及故障自我诊断功能等。

2.6.冷凝风扇为压铸铝合金轮毂、矩形圆弧铝板及航空翼型铝合金叶片，噪声低、耐高温环境、拆装灵活。高效干式壳管式换热器为内螺纹铜管，机械精加工和全自动焊接加工完成，翅片式换热器为铜管串铝箔，机械低速胀管技术，换热效率高。

3、医用气密自动门

3.1、采用微电脑控制，具有防夹功能，能够预先设置多项运动参数（时间、速度），可实现手动控制，红外线感应、脚控等多种开门方式，并同门禁系统配合对门开启实行有效控制；

3.2、具有自动记录门开闭次数、故障次数功能，方便检修与识别，并兼容在线监控,实时记录其运行状态的功能；

3.3、气密门隔声性能37分贝，运行噪音40分贝；

3.4、开/关门运行速度350-650mm/sec可调，开启时间0.1-0.9秒可调；

3.5、▲符合GB/T41659-2022《建筑用医用门通用技术要求》要求。气密门满足抗风压性能第5级，气密性能达第8级；气密门应具有抗菌性能，抗金黄色葡萄球菌99.9%，抗大肠杆菌99.9%，肺炎克雷伯氏菌99.9%，气密悬挂件耐磨/寿命550万次；

3.6、气密门满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012要求,燃烧性能A1级；

4、PVC同质透心卷材地板

4.1、 规格：2m*20m*2.0mm；

4.2、材质要求：

（1）、 PVC同质透心无方向碎花纹卷材；

（2）、厚度:2.0mm，宽幅:2.0m；

（3）、克重：2714g；

（4）、耐磨等级:T级；

（5）、残余压痕：0.06mm ；

（6）、尺寸稳定性：X方向：-0.15%，Y方向：0.00%；

（7）、防滑等级:R9；

（8）、防火等级：B1级；

（9）、有害物质限量（可溶性铅、可溶性生镉、氯乙烯单体、挥发物含量等环保性），符合检测标准；

（10）、重金属：19项重金属，未检出；

（11）、甲醛、TVOC检测:28天均未检出；

（12）、增塑剂:要求产品使用环保增塑剂，不含邻苯类增塑剂53项；

（13）、产品具备环保性，不含石棉；

（14）、放射性元素；铯、锶、铀、钍检测均未检出；

（15）、空气负离子诱生量：检测合格；

（16）、耐洗刷性检测：无露底；

（17）、▲符合GB/T 11982.2-2015《聚氯乙烯卷材地板第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板》要求。耐污和抗化学性能:要求产品具备很好的耐污性，耐污90项耐污测试；抗化学性能122项，产品需环保无毒，采用食品级环保增塑剂（ATBC）成分。产品宽幅4.004M,可减少焊线提高美观度。

5、高端双头LED无影灯（1套）

1、采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

2、双灯头均符合现代层流手术室感控要求，扰流指数18%。

3、灯头操作扶手与灯头一体成型，无拼接缝隙。

4、手术灯灯头IP54防水防尘等级。

5、手术灯照度调节采用高频PWM调光模式，抗频闪。

6、双灯头中心照度均160,000Lx。

7、无影灯光柱深度最大：1650mm。

8、▲光斑直径无级可调，双灯头均满足最小光斑直径d10=114mm，最大光斑直径=357 mm。9、光斑均匀性：d50/d10=65%。

10、双灯头深腔照明率均100%。

11、单遮板无影率：87%，双遮板无影率：80%。

12、显色指数Ra：99。

13、显色指数R9：98。

14、具备色温可调功能，可调范围3500K-5100K，6级可调。

15、辐照度/中心照度2.3mW/( ㎡·lx)。

16、▲手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位；小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围;无限位 。

17、无影灯采用模块化设计，后续安装升级时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。

18、配置2个显示器吊臂。

- 6、双头LED无影灯（8套）

1、采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

2、双灯头均符合现代层流手术室感控要求，扰流指数18% 。

3、灯头操作扶手与灯头一体成型，无拼接缝隙。

4、手术灯灯头IP54防水防尘等级。

5、手术灯照度调节采用高频PWM调光模式，抗频闪。

6、双灯头中心照度均160,000Lx。

7、无影灯光柱深度最大：1650mm。

8、双灯头均满足最小光斑直径d10=114mm，最大光斑直径d10=357mm。

9、光斑均匀性：d50/d10=65%。

10、双灯头深腔照明率100%。

11、单遮板无影率：87%，双遮板无影率：80%

12、显色指数Ra：99 。

13、显色指数R9：98。

14.、辐照度/中心照度2.3 mW/( ㎡·lx)。

- 7、单头LED无影灯（2套）

1、采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

2、灯头是风车造型，符合现代层流手术室感控要求，扰流指数18%。

3、灯头操作扶手与灯头一体成型，无拼接缝隙。

4、手术灯灯头IP54防水防尘等级

5、手术灯照度调节采用高频PWM调光模式，抗频闪。

6、中心照度均160,000Lx。

7、无影灯光柱深度最大：1650mm。

8、灯头均满足最小光斑直径d10=114mm，最大光斑直径d10=357mm。

9、光斑均匀性：d50/d10=65%。

10、深腔照明率100%。

11、单遮板无影率：87%，双遮板无影率：80%

12、显色指数Ra：99。

13、显色指数R9：98。

14、辐照度/中心照度2.3mW/( ㎡·lx) 。

- 8、医用麻醉吊塔（6套）

1、吊塔主体材料为6005高强度铝合金，封闭式设计，吊塔所采用的材料防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用抗菌粉末。

2、吊塔最大标称承重600Kg，吊塔产品符合四倍承重系数安全负载要求。

3、悬臂、终端箱转动范围355°，且具有限位系统。

4、所有吊塔均配有良好的机械刹车，保证吊塔不产生漂移。

5、吊塔承载部件经承受4倍额定安全载荷后，无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移1º。

6、基础架平缓施加荷载至14000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角0.2°。

7、吊塔额定负载下，终端箱倾斜角度0.6°。

8、具备轴承承载11万次。

9、气体终端要求11万次插拔。

10、吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）能承受1.2MPa的气压试验，不出现明显漏气或破裂现象。

11、底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度25%。

12、吊塔内部有符合医疗标准的GB 9706.1的电源模块。

13、吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。

14、通过RoHs有害指令检测报告，保证使用者安全。

15、配置：

吊柱式，竖式气电箱长度800mm，气电箱的箱体采用5面以上设计

单臂旋转半径总长750mm（具体长度根据医院现场实际定制）

德式气体插座（空气2个，负压吸引2个，氧气2个，麻醉废气1个）电源插座12个、网络接口 2个，等电位住2个二层设备托盘，其中一层带抽屉，输液双臂延伸臂1套。

9、高端骨科电动综合手术床（1套）

1、手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。

2、手术床床板透x光，具备平移功能，平移距离340mm，方便C臂透视。

3、手术床具备不少于两种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。

4、▲手术床内置蓝牙模块，无线遥控器通过蓝牙连接，同时无线遥控器具备无线充电功能。且手术床立柱护罩顶端采用硬顶式非软质皮老虎设计，同时立柱式备用面板与硬顶式立柱护罩位于同一平面，不得凸出立柱护罩平面。

5、手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为80mm。

6、手术台床垫皮层通过防火等级测试。

7、手术床腿板采用一键快插式连接结构同时采用气弹簧腿板设计。

8、手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度140mm，同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。

9、手术床采用四个万向脚轮结构。

10、手术床具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计，满足各类手术稳定性要求。

11、手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计，同时手术床满足IPX5防水等级测试。

12、手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。

13.手术床内置充电电池，可满足80次手术需要，同时遥控器内置充电电池，满足120次手术需要。

14.▲手术床承载重量：400kg，手术床最低台面：530mm。

15、技术参数：

手术床宽度：595mm，长度2090mm

纵向最大倾斜角度（头倾）：36.55°

纵向最大倾斜角度（脚倾）：30.05°

侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：左倾20.45°,右倾20.8°

头板最大倾斜角度：上折64.25°，下折92°

背板最大倾斜角度：上折91.55°，下折48.35°

腿板最大倾斜角度：上折40.90°，下折90°

手术床最高台面：965mm

手术床配置要求：

电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，无线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器），束身带，骨科牵引架，侧卧手架，头圈。

10、电动综合手术床（8套）

1、手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。

2、手术床具备多种电动控制方式，包括有线控制器、无线控制器、备用面板、脚踏开关。无线手控器为无线通讯及无线充电，若超过60秒不使用有线/无线手控器，它将自动关闭。自动关闭后手控器上任何动作按键都无效，可防止手术时的误操作。

3、手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为80mm。

4、手术台床垫皮层通过防火等级测试。

5、手术床腿板采用一键快插式连接结构，同时采用气弹簧腿板设计。

6、手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度140mm。

7、手术床防水等级IPX5。

8、手术床配有高性能充电电池，可满足80次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足120次手术需要。

9、手术床承载重量450kg。

10、技术参数：

手术床宽度：535mm，长度2190mm

纵向最大倾斜角度（头倾）：32.3°

纵向最大倾斜角度（脚倾）：30.75°

侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：21.05°、21.30°

头板最大倾斜角度：上折62.3°，下折92.85°

背板最大倾斜角度：上折80.1°，下折45.01°

腿板最大倾斜角度：上折40.2°；下折90°

手术床最低台面：680mm

手术床最高台面：1135mm

手术床配置要求：

电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，有线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器），束身带，托腿架，支身架，支肩架,共选其它配置：俯卧位垫1套，侧卧位垫2套。

11、普通电动综合手术床（2套）

1、手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。

2、手术床具备多种电动控制方式，包括有线控制器、无线控制器、备用面板、脚踏开关。无线手控器为无线通讯及无线充电，若超过60秒不使用有线/无线手控器，它将自动关闭。自动关闭后手控器上任何动作按键都无效，可防止手术时的误操作。

3、手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为80mm。

4、手术台床垫皮层通过防火等级测试。

5、手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。

6、手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度140mm。

7、手术床防水等级IPX5。

8、手术床配有高性能充电电池，可满足80次手术需要，同时遥控器配有充电电池，满足120次手术需要。

9、手术床承载重量450kg。

10、技术参数：

手术床宽度：535mm，长度2190mm

纵向最大倾斜角度（头倾）：32.3°

纵向最大倾斜角度（脚倾）：30.75°

侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：21.05°、21.30°

头板最大倾斜角度：上折62.3°，下折92.85°

背板最大倾斜角度：上折80.1°，下折45.01°

腿板最大倾斜角度：上折40.2°；下折90°

手术床最低台面：680mm

手术床最高台面：1135mm

手术床配置要求：

电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，有线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器），其中外科门诊1套含托腿架一对（含夹持器）。

- 12、抢救室吊桥（6套）

1、吊桥主体材料为6005高强度铝合金，封闭式设计，吊桥所采用的材料防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用抗菌粉末。

2、吊桥外壳涂膜附着力达到等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，评价等级为10。

3、吊桥的最大标称承重为650kg，托盘的最大标称承重80kg。

4、悬梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定；

5、所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

6、滑车在悬梁上的移动距离710mm。

7、所有气电端口安装于终端箱上，禁止安装于横梁上。

8、吊柱箱体采用5面以上设计，具备分区功能。

9、托盘边轨为铝合金材质，一体成型，纯平设计，托盘表面无螺钉；

10、吊桥承载部件经承受4倍额定安全载荷后，无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移1º。

11、基础架平缓施加荷载至14000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角0.2°。

12、具备轴承承载11万次；

13、吊桥的终端箱在额定负载下时，终端箱倾斜角度0.6°。

15、所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。

16、气体终端可提供11万次插拔；

17、医用软管符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。

18、吊桥中用于氧化性医用气体的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框应0.2m。

19、吊桥的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。

20、 吊桥的外壳防火等级为UL94-V0级。

21、可选配免维护氧浓度监测系统，具备声音提示功能。

22、配置要求：

干区：吊箱式柱体1个，氧气2个，空气2个，负压2个，电源插座8个，网络接口2个，等电位2个，一层托盘，一层抽屉。

湿区：吊柱式箱体1个，氧气2个，空气2个，负压2个，电源10个，网络接口1个，等电位2个，输液架1套，一层托盘，一层抽屉，，边轨线缆收纳4个。

第三节 清单及参数技术要求

详见附件清单（如遇附件清单中与第四章技术规格、参数与要求有不一致的，以第四章技术规格、参数与要求内容为准。）

第四节  质量保证及运输、安装和调试等项目实施要求

一、质量保证、产品运输、保险及保管

1.质量保证：乙方提供的产品和原材料应是原厂原装的全新产品，应符合国家质量检测标准。须提供针对上述内容出具的质量保证承诺书。原件交甲方备查，保证提供的所有软件为正版软件。乙方应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

2.乙方负责产品到施工地点的全部运输，由此所产生的相关费用均由乙方承担，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由乙方承担。

3.乙方负责产品在交货及安装地点的的保管，直至项目验收合格，由此而产生的相关费用均由乙方承担。

4.乙方负责其派出的管理人员、运输、装卸、施工人员、安装调试等相关工作人员的人身意外保险购买和安全责任管理。

5.甲方在验货中，发现有与设计图纸、清单不符的，不签发验货单，乙方需重新提供符合要求的产品，产生的费用由乙方负责。

6.乙方必须在材料进场后及时通知甲方，对于有复试要求的材料，乙方应积极配合甲方对材料见证取样并送检，对于检验不合格的材料，乙方必须无条件退场。乙方在施工前必须提交材料设备合格证或质量保证书。

二、安装调试

1.乙方可根据甲方提供的本项目设计方案（安装点位、工艺、尺寸及安装方式等要求）进行适当优化调整，调整的方案及效果必须通过设计公司审定，并符合医院的定位及整体风格；乙方须自行核对图纸与现场的尺寸，具体尺寸和工程量以现场实际发生为准。

2.乙方应做好设备安装工作计划，交由甲方审批，安装质量要求必须符合相关法律规定和甲方的要求。

3.乙方负责产品送货上门，安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均包含在投标报价中，由乙方承担。安装调试期间所发生的一切安全和质量事故及费用，均由乙方承担。

4.乙方送达产品及进行安装调试，应至少提前两天与甲方取得联系，以便甲方安排验货和配合安装调试等工作。

5.整个安装期间，乙方委派至少一名现场管理负责人员，负责安装监管及与甲方日常联系等有关工作，积极配合甲方的工作，负责解决安装和试用中的所有问题。乙方须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

6.项目实施过程中，如遇安全因素或施工现场环境与建筑、室内设计图纸不符等情况，乙方需发起书面申请（洽商与变更流程），以甲方书面回复意见为准。

7.施工期间严格遵守文明施工和安全生产的各项规定及现场管理制度，并接受甲方代表的指导监督。保持现场井然有序，杜绝发生人为伤害事故，一切由乙方原因造成的损失由乙方承担全部责任。

8.项目实施期间产生的垃圾须每天及时清理，由此产生的所有费用由乙方承担。

9.对于涉及特定安装项目，包括但不限于高空作业、有限空间和动火作业等，作业人员需提供相关行政管理部门要求的作业许可证并持证上岗或按相关管理规范实施。

10.乙方负责产品安装、调试等工作，根据甲方需求负责接入医院信息系统，负责软件升级。

11.乙方所选用的材料和设备及做法均必须符合本项目技术要求和图纸设计要求，图纸及本技术说明未详之处，均严格按国家有关现行标准、规范、规程处理。

12.项目实施过程中，不得损坏甲方及总包单位和其他专项的设备、设施，如有损坏应负责修复或照价赔偿。

三、测试验收（具体验收要求以合同签订为准）

1.本项目试运行3个月后可申请正式验收。验收须按照《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购〔2024〕5号）、国家标准和规范、投标文件和招标文件安全条款及合同要求进行，验收费用由乙方承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.验收时甲方可对部分设备委托具有资质的检测机构进行检测检验，其结果为验收的重要凭证，相关检测费用由乙方承担。

3.若因为乙方在制作过程中没有积极配合而导致交付时间拖延的情况，由乙方自行负责相关费用并向甲方承担违约责任。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负担，检验的结果应随货物交甲方。

5.项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。连续两次项目验收不合格的，甲方可终止合同，另行按规定进行招采，由此带来的一切损失由乙方承担。

6.甲方与乙方双方签署验收合格证书后，才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在三十天内调试而未能获得通过，乙方必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。

7.验收合格后，乙方应将项目有关的全部资料，包括产品相关资料、中文操作说明书、技术文档及甲方要求的相关资料等，移交甲方。

8.验收过程中产生纠纷且无法达成一致的，由乙方申请提交经质量技术监督部门认定的检测机构进行检测，并由乙方承担检测等相关费用。

9、本项目装修部分以《房屋建筑工程质量保修办法》（中华人民共和国建设部令第80号）为依据，质量保修未进行约定的范围按80号令执行，已明确质量保修的按约定的执行。

第五节 售后服务

一、乙方应保证产品是完全符合相应国家标准和行业标准要求，美观、牢固、耐用，且必须适应于各种特定医疗环境的使用特性和使用要求。

二、整体项目质保期要求5年（含所有设备）。所投产品厂家正常保修及乙方承诺的质保期以质保期长的为准；超出厂家正常保修范围的，乙方需向厂家购买。

三、质保期从终验合格后开始计算。质保期内负责维修与更换有缺陷的货物或部件（配件），质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求提供上门服务。因操作失误或使用不当所引起的故障，乙方应提供优质服务，仅收取需更换元器件成本费（费用按当时市场价和投标报价中的低价收取）。

四、在质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外） ，包括因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的产品质量问题或故障由乙方负责全部更换或维修。在质保期内，乙方派专业人员售后服务跟踪，如产品出现任何质量问题，乙方无条件提供上门服务。

五、整体项目质保期内每年对系统进行两次总体检测及维保，整体项目质保期期满前对系统进行最后一次总体检测及维保，检测结果需符合国家及行业标准；整体项目质保期内设备出现两次相同故障，乙方必须无条件自担费用更换新机或无条件退货；在整体项目质保期内，所投设备如出现检验检查结果严重偏差或设备重大质量问题等情况，甲方可要求无条件退货，因提供设备检验检查结果偏差或设备质量问题发生事故的由乙方承担损失。整体项目质保期满后，设备终身维修、售后服务只收配件成本费（费用按当时市场价和投标报价中的低价收取）。

六、整体项目质保期内相关设备如遇国家法规、相关标准等颁布新的法规和标准，乙方须同步调整，以满足新的法规和标准的需要，相关费用由乙方承担。

七、本项目装修部分以《房屋建筑工程质量保修办法》（中华人民共和国建设部令第80号）为依据，质量保修未进行约定的范围按80号令执行，已明确质量保修的按约定的执行。

八、乙方负责进行设备安装、调试等工作，根据需求负责接入医院信息系统（包含信息系统接口费用）。

九、乙方应负责对采购单位管理、操作人员培训，科学制定相配套的培训计划，对甲方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作；负责为甲方建立本项目的技术档案（包括本项目的图纸、设备、材料的说明书、合格证、注册证等）；培训期间乙方提供培训资料，培训使用的培训资料应与供货设备一致，培训费用包含在合同价格中；派驻的培训人员具有同类工程（产品）五年及以上操作和维保经验。

1、培训内容：设备及系统的操作和使用、简单故障的排除办法。

2、培训目的：使操作和维修人员了解系统的基本性能、原理、常见问题，会基本操作使用，会一般故障处理，会日常维护。

3、培训内容：

3.1设备及系统性能、情况介绍、使用说明；

3.2一般故障处理方法(设备、终端等故障一般处理及维修)；

3.3安全常识介绍及答疑；

3.4其他相关内容。

4、培训对象包括但不限于操作人员和使用人员。

5、培训时间：按甲方要求开始，不少于10个课时。

十、售后服务

1. 系统维护。要求提交以下内容

1）对用户修改设计要求的响应措施。

2.技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日有偿提供技术人员值守服务。

3.故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）故障电话响应时间不超过30分钟，解决故障时间不超过48小时。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件，备品备件由乙方根据项目特点及实际情况自行准备。

4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证医院工作的正常进行。

4.售后服务违约：在质保期内，若乙方未能按照合同约定的响应时间提供售后服务，导致医院医疗活动受到严重影响或造成医疗等事故的，供应商需承担相应法律责任及所有经济赔偿。甲方有权视情况扣除合同金额1%～5%的款项，并保留进一步追究的权利。

第六节 其他要求

一、交付及实施的时间和地点

1.交货及实施时间：合同签订后，以甲方通知进场日算起，100天（日历天）内交货，并安装调试完毕。

2.交货地点：乙方按要求将各货品送至甲方指定地点并完成安装、调试。

二、支付方式和条件：

1.付款方式：签订合同并完成项目技术交底后（由监理单位提供技术交底会议纪要），经甲方认定的主要设备经甲方现场到货验收合格后，支付至合同总金额的20%；乙方在试运行3个月后提交书面验收申请，甲方组织终验合格后，支付至合同总金额的80%，甲方组织结算评审，待结算评审报告出具后支付至结算评审价格的95%，整体质保期满后经甲方再次验收合格，如无质量问题或有质量问题得到解决后，支付至结算评审价格的100%。每次款项支付均需在甲方完成付款审批流程后实施。

2.乙方同时提供等额的正规税务发票；合同剩余款项在整体质保期不计息，凭乙方开具的正式税务发票付款。

3.支付凭证：双方签订的合同、验收合格证明文件和乙方开具的税务发票。

4.付款特别说明：本项目的最终付款进度以财政资金拨付到位为准。因项目整体进度或财政资金到位延缓等，而影响甲方支付，甲方不承担任何违约或赔偿责任，乙方应结合项目实际及自身情况进行承诺响应。

三、违约处置：若乙方未能按照合同约定的送货及实施时间完成相应工作，每逾期一日，应按照200元/日向甲方支付违约金。逾期超过30日的，乙方应承担因延迟给甲方造成的全部直接损失，包括但不限于因项目延误对医疗业务开展的影响损失等。如非乙方因素导致延期，乙方应在约定完工期前以书面形式提交延期申请，经甲方同意后方能延期。

四、本次项目采购按照交钥匙工程，投标总价包含了设计联络、设备制造、工厂检验、出厂验收、运输、保险、仓储、安装尺寸的复核、安装、调试、综合联调、试运行、交付运营、设备检测、证件办理、相关配件更换、售后服务、保险、税金、施工费等各阶段的费用，并包括现场施工安全、安装质量监控、各阶段的试验、测试、验收、技术服务（提交图纸文件、培训、技术联络等）、伴随服务、设备安装图设计及施工图设计配合、接口设计及配合、施工配合、质量保证期内等的整个过程以及提供本设备所需的随机附件、工具（含专业工具）、备品备件、安装设备进行土建改造及相关材料等所有费用、工程配套费用；还包括和甲方的协调配合工作，以及质保期内故障排除与修复等所有费用，并为到岸价（到岸地点为甲方指定地点）。

五、★乙方需根据招标要求和设计图纸，并结合招标人提供的《设备材料清单》完善本项目实施所需要的各种设备、材料、附件、配件及相关售后服务等全部内容采购清单，采购清单（内容、数量和功能需求等）必须全部满足项目“交钥匙”施工要求，乙方须提供分项清单及报价，在项目实施中有任何遗漏，均视为乙方承诺提供该项服务，甲方不在投标总价之外支付任何费用。

六、★重要要求：乙方不得提供虚假材料和虚假参数响应，应逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出的响应；应按招标文件要求提供技术支持资料。对有具体参数要求的指标，乙方必须提供所投设备的具体参数值。乙方应在中标后按甲方通知的时间将评审标准相关的证书、参数及功能证明材料等提供给甲方核查，如查有虚假，则取消中标资格，接受相应处罚并承担相应的法律责任；若未在甲方通知的时间内提供相关资料，则视为乙方自动放弃中标资格，由此导致的所有损失由乙方自行承担。招标文件所要求提供的证明材料包括相关的证书、参数及功能证明材料等，乙方必须提供公开可查询的官方渠道或乙方自行核验的结果(含查询截图等）作为证明材料的组成部分并提交。未按要求提供或上传的，相应责任由乙方自行承担。

七、★所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械产品注册证(或适用的备案凭证)（乙方需提供注册证或备案凭证原件扫描件，并加盖乙方公章）。

八、乙方须书面承诺，不拖欠农民工工资和材料供应商的货款。

九、乙方不得拒收甲方所发出的联系单、质量整改通知单等文件，质量问题必须无条件整改。

十、与本项目相关工作由乙方配合采购方，费用由采购方承担。

十一、乙方做好承包范围内的安全文明措施，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，自备劳动保护用品，自备工人食宿设备。接受甲方随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

十二、乙方须按甲方要求提交施工计划（要求有周计划、月计划、总体计划），以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，各计划实施的保证措施。

十三、乙方按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；须自觉接受甲方及有关部门的安全施工管理、监督和检查，确保施工安全。

十四、甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。