# 采购需求

一、采购项目名称：宁乡市金洲乡卫生院数字化医用X射线摄影系统（DR)采购

二、采购预算：380000.00元

三、用途的简要说明

通过X射线系统和数字探测器成像系统，能方便地对人体全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位的检查，完成高分辨的数字化成像和影像存储处理。

四、项目说明及技术参数要求：

1、本项目为交钥匙工程，供应商应根据竞争性谈判文件、企业自身情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含货物的制造、包装、保险、运输、到医院指定地坪、调试、验收、售后服务、技术支持、培训、人工、人员安全、人员保险、税金、利润、管理、设备附带装置等所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

2、产品质量必须达国家合格标准，产品供应到现场后，采购人有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，供货人承担一切经济损失和检测费用。

3、响应文件中须提供所投产品品牌和规格型号，实施前须经采购人认可并出具书面意见后方可实施。

技术参数：

(一)、探测器

1、探测器结构与材料：整板非晶硅平板探测器；

2、拍片视野范围：17×17英寸；

3、采集像素矩阵：≥3000×3000；

4、极限空间分辨率：≥3.5LP/MM;

5、探测器填充系数：100% ；

6、A/D转换系数：≥14BIT；

7、数据传输方式：GigE千兆以太网；

8、数据格式：DICOM 3.0标准；

9、探测器具备自动除湿系统（目的：为了确保探测器在较潮湿的环境下能安全工作），须提供有效证明文件（专利证书、国家级检测报告、产品注册证的任何一项）；

10、具有智慧剂量控制功能（IDC）；

(二)、高压发生器(非组合式高压)

1、最大输出功率：≥50KW；

2、最大输出电压：≥150KV；

3、最大毫安量：≥630mA；

4、逆变频率：≥30KHz；

5、最短曝光容积率：≤1.0MAS；

6、配备自动曝光控制系统；

(三)、X光球管

1、焦点：0.6mm/1.2mm；

2、焦点功率：≥50KW；

3、阳极热容量：≥230kHU；

4、阳极转速：≥2700转/min；

(四)、全体位多功能全电动摄影架系统

1、横臂的轴向旋转范围：0°～ +90°；

2、臂沿立柱垂直移动范围：≥1000mm；

3、SID：1000～1500mm；

4、配备DR专用摄影床

5、出于匹配性考虑，探测器、高压、软件、整机注册属于同一厂家；

(五)、滤线栅

1、栅格比：≥10:1；

2、栅密度40LP/CM；

3、焦距1000MM；

(六)、图像采集/处理工作站

1、独立图像控制工作台，中文图像处理软件；

2、具备图像采集、自动后期处理、打印、传输、阅片功能；

3、兼容HL7、HIS、RIS、PACS、各大厂商激光相机接口；

4、病理登记功能、患者信息查询功能；

5、中文界面和X光控制界面自选；

6、数字信号采集与重建系统（24寸工作站专业液晶显示器）；

7、自动曝光信号识别；

8、曝光图像自动调窗显示、曝光图像自动裁剪、检查图像自动发送方便的L、R标记添加；

9、简洁明快的人性化的操作流程，大大提高医院检查效率，支持多种自动操作模式转换，专门为多种不同需求的医院流程准备，可以方便配置合适的自动流程，提高技师工作效率；

10、用软件控制高压各项参数，取消原有机械式或者触摸式高压控制台，简化操作流程，提高工作效率。

11、支持双探测器，支持探测器0、90º、180 º、270 º四个方向任意放置；

12、支持照片打印控制、支持WORKLIST查询登记、支持WORKLIST自动查询、支持WORKLST显示信息自定制、支持病人资料录入/传输/检索等；

13、支持图像校正、组织均衡、USM锐化、图像滤波、小波降噪等高级操作，提供标准的图像观察工具，如：调窗、窗格划分、选择光标、水平翻转、垂直翻转、自动调窗、负相、90º顺转、90 º反转、缩放、图像漫游、放大镜、全选、还原、全部测量工具、裁剪、直方图、打开、保存、关闭、原始大小、适应屏幕、显示/隐藏DICOM信息、导入及导入文件夹、查看DICOM信息等；

14、支持添加、修改和删除用户及用户权限的设置，管理员可以方便的对各用户权限进行限制，使管理更加方便有效；

15、设备制造商软件通过IHE测试认证；

(七)、图像采集/处理工作站硬件

1、CPU：双核  ≥2.7G  2M缓存

2、图像采集内存DDRII：≥2GB；

3、硬盘容量：≥320GB

4、CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录

5、显卡：独立显卡，≥1600*1200；

6、通讯网卡：≥1000M网卡

7、显示器：≥24英寸液晶显示器

注：

1、项目清单中的技术参数均为参考，供应商可按同档次或以上的产品进行投标。

2、国家及行业管理部门对产品质量有其他要求的，必须符合国家及行业标准。

四、项目建设要求及其他说明

1.产品运输、保险及保管

1.1 供应商负责产品到施工地点的全部运输费用。

1.2 供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3 供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.调试

2.1 供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2 项目完成后，供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

3.	测试验收

3.1严格按照国家及行业相关标准进行验收对货物的质量、规格、数量、及其他逐项进行检验。如发现其中任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受并要求成交人免费更换产品进行重新验收。

3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用。

3.3项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3.4 项目验收时，供应商必须保证其供货、安装及调试能够正常运行，满足采购人的要求。

4.	质量保证

4.1 供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2 整体项目质保期要求壹年，DR核心部件探测器免费保修不少于伍年。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买，只承担在维修过程中产生的合理人员工时费用；未在投标报价表中单列其费用的，按照签订合同时同时签订的保修条款进行保修。

4.3 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有货物维护等要求免费上门服务。

5.	售后服务

5.1 系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理，开通7*24小时，400全国免费客服电话。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援，保证开机率95%以上；

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

6.培训

供应商应按采购人要求免费培训操作人员及维护人员，培训内容涉及基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

五、其他要求及说明

1.交货时间及地点

1.1 交货时间：合同签订后15个工作日内交货。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2.结算方法

2.1 付款人：宁乡市金洲乡卫生院。

2.2 付款方式：货到安装调试验收合格由乙方开具税务发票，付合同总额的95%,壹年满后（无质量问题、也无维修纠纷、无售后服务纠纷、无其他经济和法律纠纷）付清余款（具体付款流程按医院财务规定执行）。

- 项目清单中产品，供应商收到成交通知书后10天内提交有效证明确保为原厂产品。

- 质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，供应商收到成交通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。否则，取消成交资格（☆）。

- 出于医院业务发展需要，生产厂家提供三年内免费移机一次的服务。

- 免费培训操作人员及维修人员，内容涉及基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等；

- 持续提供免费的技术升级服务，确保机器性能指标能与主流DR技术的发展保持一致；

- DR核心部件探测器免费保修不少于五年，必须由设备生产厂家出具针对本项目的设备保修承诺书；

- 本项目采用费用包干方式建设，所有产品均须达到使用功能，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置（包含备品备件及附带设备等费用），以及产品运输保险保管、到医院指定地坪、调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

- 为保证本项目服务质量，成交人在签订合同前须向采购人缴纳贰万元（具体金额成交后协商）的履约保证金，供应商须在资格审查资料及响应文件中提供履约保证金的承诺（格式自拟），并由法定代表人签字盖章，否则响应无效。

11.中标后，如果在实施过程中，不论何种原因，采购方可以无条件的要求减少采购数量和品种。

12. 供应商可自行踏勘现场，现场踏勘的费用及安全由各潜在供应商自行负责。风险由潜在供应商自行承担。

13. 对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。