附件1

**采购需求**

**一、采购项目名称及说明**

1、宁乡市人民医院防护服及防护用品采购。

2、本项目为交钥匙工程，供应商应根据竞争性谈判文件、企业自身情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含货物的制造、包装、保险、运输、到医院指定地坪、调试、验收、售后服务、技术支持、培训、人工、人员安全、人员保险、税金、利润、管理、设备附带装置等所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

**二、项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 采购预算（元） | 备注 |
| 1 | 进口放射防护服及防护用品 | 11套 | 330000.00 | 进口 |
| 2 | 国产防护服及防护用品 | 18套 | 110000.00 | **国产** |
| 移动铅屏风 | **1个** |

**三、技术参数要求及说明：**

**（一）进口放射防护服及防护用品**

1、有一体式防辐射衣，分体式防辐射衣，甲状腺部位系列等多项产品可供选择。

2、原装进口，国际知名防护品牌。具有 CE 认证。全部产品满足并符合欧盟适用的所有法规要求。品牌与生产地为同一国家，原装进口。

3、防辐射防护材料、表面织物要求：

防辐射防护材料：国际最新型轻铅创新系列防护材料，提供证明材料并加盖公章，防辐射材料与设计达到重量和有效防护最佳的平衡。

表面织物：医疗专用防护衣外表织物，抑制和抵消防护衣表面上微生物的生长。采用 100%环保原材料，穿戴过程中不产生静电。结实耐磨，质地柔软、防水，易于清洁、消毒，要求提供医疗专用防护表面织物的证明材料并加盖公章。

4、双面分体防辐射衣正面防护层铅当量≥ Pb 0.5mmpb ，交叉重叠设计；正面没有拼接痕迹或者缝制针眼；背面、袖子铅当量≥pb 0.25mmpb。

5、双面连体防辐射衣正面每片防护层铅当量≥ Pb 0.5mmpb，重叠部分达1.0mmpb，极大提升对射线的屏蔽能力，背面、袖子铅当量≥pb 0.25mmpb。

6、防辐射衣重量：0.5mmPb 每件（S 号-XL 号）小于≤ 8 千克，产品标签需明确标示单位铅当量。

7、防辐射衣规格尺寸：有小号，中号，大号，加大号 可选，也可以量身定制；满足不同医务人员的需求。宽腰带设计，减轻腰部承重，防止脊柱损伤，长度可根据需要调节。颜色为时尚色，符合医院要求，美观大方。

8、每一件防辐射衣都有生产信息标识，能够追溯全过程。

9、防护围脖：铅当量≥ 0.5mm Pb，含铅的复合材料，领口尺寸适于 40-47cm，围脖有按扣可以连接铅衣，为甲状腺部位提供更贴合的防护位置；防护围脖表面为医疗专用织物，清洗消毒过后不改变产品的稳定性。

10、防辐射帽：铅当量≥ 0.5mm Pb，使用抗菌面料，具有抗菌、防臭、抗静电和热调节作用。

11、每套衣服配有一个与防辐射衣同一品牌的专用衣架，并同时配备可同时收纳10套衣服的专用支架。

12、质保期：2年。

**（二）国产防护服及防护用品**

1、主要为放射科陪检人员、患者防护需求配置，需要国产一体式防辐射衣，性腺防护巾，甲状腺防辐射围脖，防辐射帽子。

2、防护材料：产品由铅橡胶加工而成，内部为多层标准防护材料。

3、面料:结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，外观精美。魔术贴黏连紧密。

4、防辐射材料与设计达到重量和防护效果的最佳平衡，医疗专用防护服及防护用品外表织物，抑制微生物的生长，采用100%环保原材料，穿戴过程不产生静电，

5、每一件防辐射衣服都有生产信息标识及铅当量信息，能够追溯全过程。

6、铅衣服：铅当量0.5mmpb，含铅的复合材料。佩戴舒适，重量不超过5kg/件。

7、性腺防护巾：铅当量0.5mmpb，含铅的复合材料。佩戴舒适，重量轻。

8、铅防护围脖：铅当量0.5mmpb，含铅的复合材料。佩戴舒适，重量轻。

9、铅防护帽：铅当量0.5mmpb，含铅的复合材料。佩戴舒适，重量轻。

10、有通过相关的ISO及相关质量体系认证合格证明。

11、质保期：1年。

**（三）移动铅屏风**

1、主要为院内临床科室使用的移动X光机购置，需要国产可移动式三联铅屏风。

2、防护材料：产品由≥2个mmpb的铅皮和不锈钢制成。

3、中间一联屏风内嵌铅玻璃，方便观察病人情况，铅玻璃的铅当量≥2个mmpb。

4、底角配有移动滚轮，移动方便。

5、重量不超过150kg。

6、规格：≥1900×(500+700+500)mm。

7、有通过相关的ISO及相关质量体系认证合格证明。

8、质保期：2年。

**四、项目建设要求及说明**

**1、产品运输、保险及保管**

1）中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2）中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

3）中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

**2、安装调试**

1）中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工过程不得影响采购人的正常工作和生活。保证采购人所在单位所有人员及财产安全，若发生任何安全事故均由中标人负责。

2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

**3、测试验收**

1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3）项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

4）成交人不得以任何理由对设备及软件进行技术锁等功能限制设置，否则按验收不合格处理。

**4、质量保证**

1）中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2）整体项目质保期要求：分别按“技术参数要求及说明”中要求的质保期进行质保；超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3）质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有货物维护等要求免费上门服务。

**5、售后服务**

投标人在投标文件中需要提供详细的售后服务方案，对服务措施、服务内容、服务保障等进行说明；要求提交以下内容：

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

技术支持：

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

故障响应：

1）成交人须提供快速本地化现场支持，其他质保期内，成交人应在接到甲方通知后2小时回复，6小时内免费上门现场处理，否则招标方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由成交人承担。免费保修期内出现故障，如在前述6小时内不能解决问题，应免费在接到甲方通知后6小时内用同样的品牌、规格或更高的部件更换到位，并确保正常运行。

2）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

**6、培训**

中标人应按采购人指定负责培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

**五、工期及付款方式**

1、交货时间及地点

1）交货时间：合同生效30天内送到所需地点安装调试好。

2）交货地点：采购人指定地点。

2、结算方法

1）支付单位：宁乡市人民医院。

2）付款方式：货到安装调试验收合格后由中标人开具税务发票付合同总额的95%,质保期满后（无质量问题、也无维修纠纷、无售后服务纠纷、无其他经济和法律纠纷）再支付合同金额的5%（具体以双方签订的合同为准）。

3、项目清单中产品，中标人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保为原厂产品，能按厂家规定在长沙地区享受厂家售后服务；否则，投标无效，取消成交资格（☆）。

4、质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。否则，投标无效，取消中标资格（☆）。

5、本项目采用费用包干方式建设，所有产品均须达到使用功能，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置（包含备品备件及附带设备等费用），以及产品运输保险保管、到指定地坪、调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

6、代理服务费0.8万元(含论证费)由成交单位在领取《成交通知书》前向采购代理机构支付。

7、投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

8、对于上述项目要求，投标人应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

附件2-1

**资格证明材料承诺函**

我们， （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判（询价）邀请公告》[ （项目名称），政府采购编号： ，委托代理编号： ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判（询价）邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日 期： 年 月 日

附件2-2：

**法定代表人身份证明书**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

附件2-3：

**法定代表人授权书**

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查证明材料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件及在投标单位近三个月的的社保证明资料复印件，并附法定代表人身份证明(附件2-2，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附件2-4：

**参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

致: (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

注：

1、本声明须后附供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）上的信用查询记录截图并加盖供应商公章。

2、本文件中所提及的违法、处罚记录均以在以上渠道查询结果为准，其他任何渠道获取的信息评标时不予考虑。供应商须保证本声明真实有效，并自行承担相关法律责任。对于以上渠道已收录或未收录的违法、处罚记录，供应商有义务在响应文件中做出说明，供应商刻意隐瞒的，视为弄虚作假谋取中标。